## Uitleg
Dual-dye volume-verificatie rekensheet (laag volume, ~1 uL)
DOEL: nauwkeurigheid (%D) en precisie (CV) meten van lage-volume transfers,
per kanaal, met goedkope food dyes op een gewone plate reader (bv. BioTek Epoch).
KLEURSTOFFEN
- Volume-dye: Brilliant Blue FCF (FD&C Blue 1) -> lees @ 630 nm. Hoge epsilon = top gevoeligheid bij 1 uL.
- Pathlength-dye: Tartrazine (FD&C Yellow 5) -> lees @ 450 nm. Zit in de pre-fill, meet vloeistofhoogte.
- Referentie: @ 750 nm (optioneel) -> blanco-venster, haalt krassen/condens/verstrooiing eruit.
WERKWIJZE
1. Pre-fill elke well met 200 uL tartrazine-oplossing (+0.01% Tween-20).
2. CALIBRATIE: dispenseer een NAUWKEURIG bekend volume (bv. 10 uL, gravimetrisch geverifieerd)
blauw-stock in een paar wells. Vul tabblad 'Parameters' in -> sheet berekent K.
3. Meet eenmalig k (crosstalk): lees PURE blauw-oplossing @450 en @630, vul k = A450/A630 in.
4. METING: dispenseer je testvolume (bv. 1 uL) blauw in alle wells, mix, lees @630/@450/@750.
5. Plak de reader-export in de tabbladen 'A630', 'A450' en 'A750'.
6. Lees resultaten af in 'Volumes' en 'Statistiek'.
FORMULE (per well)
net630 = A630 - A750
net450 = A450 - A750
tar_corr = net450 - k * net630 (corrigeert blauw-staart bij 450 nm)
ratio = net630 / tar_corr
Volume = K * ratio (K uit calibratie)
KLEURCODES: geel = jij vult in ¦ groen = automatisch berekend
In 'Statistiek': %D en CV worden rood (>10%), oranje (5-10%) of groen (<5%).
TIP: als je GEEN tartrazine/750 gebruikt (alleen blauw), laat die rasters op 0 staan en
gebruik de simpele modus: zet in Parameters 'k'=0; de pathlength-correctie vervalt dan.

## Parameters
PARAMETERS
Vaste / fysische constanten
epsilon Brilliant Blue @630 (M-1 cm-1) | 130000 | literatuur ~130.000
epsilon Tartrazine @450 (M-1 cm-1) | 27300 | informatief; K vangt dit op
Blauw-stock concentratie (mg/mL) | 1 | ~1 mg/mL geeft ~0.5 OD bij 1 uL in 200 uL
Tartrazine pre-fill conc (mg/mL) | 0.03 | tune tot A450 ~0.5-1.0 OD
Pre-fill volume V_pre (uL) | 200
Doelvolume / target (uL) | 1 | wat je probeert te dispenseren
Welgeometrie oppervlak (cm2) | 0.3217 | 96-well flat ~0.32 cm2 (informatief)
Crosstalk-correctie
k = A450/A630 van PURE blauw | 0.1 | Meet 1x: lees pure blauw-oplossing @450 en @630. Zet 0 voor simpele modus.
CALIBRATIE -> bepaalt constante K
Bekend gedispenseerd volume V_cal (uL) | 10 | Gebruik nauwkeurig/gravimetrisch geverifieerd volume
Gemeten A630 (calibratie-well) | 0.5
Gemeten A450 (calibratie-well) | 0.8
Gemeten A750 (calibratie-well) | 0 | laat 0 indien niet gebruikt
net630_cal = A630-A750
net450_cal = A450-A750
tar_corr_cal = net450 - k*net630
ratio_cal = net630/tar_corr
K (calibratieconstante) |  | Volume = K * ratio (wordt door 'Volumes' gebruikt)

## A630
Ruwe absorbantie @ 630 nm (Brilliant Blue = volume-dye) -- plak reader-export hier
rij \ kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## A450
Ruwe absorbantie @ 450 nm (Tartrazine = pathlength-dye) -- plak reader-export hier
rij \ kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## A750
Ruwe absorbantie @ 750 nm (referentie/blanco -- optioneel, laat 0 indien ongebruikt)
rij \ kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Volumes
Berekend gedispenseerd volume per well (uL)
rij \ kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
Tip: lege/nul cellen in de invoer geven lege cellen hier (IFERROR).

## Statistiek
Statistiek per kolom (replicaten = 8 kanalen A-H)
Kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Gemiddelde (uL)
%D (afwijking)
SD (uL)
CV
Rood = ¦%D¦ of CV > 10% ¦ Oranje = 5-10% ¦ Groen = < 5%
Totaaloverzicht (alle wells)
Gemiddelde (uL)
Globale %D
Globale SD (uL)
Globale CV